## Slide 1: 302.4.01 Magnets Vertical Test at BNL Weekly Status
Febin Kurian
28-Oct-2024

## Slide 2: MQXFA18-Quench Summary so far
Spontaneous quench test program at 1.9K; Ramp to 16530 A
(Q1= Coil 160, Q2=Coil 246, Q3=Coil 243, Q4= Coil 154)
Chart: MQXFA 18 Vertical Test All tests at 1.9 K, 20A/s unless specified otherwise
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Quench(Q1) | 14.832 | 15.571 | 15.687 | 15.879 | 16.08 | 16.106 | 16.118 | 16.165 | 16.225 | 16.32 | 16.282 | 16.441 | 16.354
Trip | 16.23
Quench(Q3)
Quench(Q4)
Inominal(kA) | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23
I_Acceptance (kA) | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53
No Quench | 16.53 | 16.23 | 16.53 | 16.23 | 16.23 | 16.53 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23

## Slide 3: MQXFA18 – Still to do on Thermal Cycle
Remaining time on the 5-hour hold
5 cycles to 16230 A @ +/- 50A/s at 1.9 K
Temperature dependent study (4.5 K ramp to 16230 A)
Warm up with,
  RRR measurements
  HiPot at 100 K

## Slide 4: MQXFA13b-Quench Location so far
Chart: MQXF18 Longitudinal quench location from Quench Antenna
| 61 | 1261 | 11 | 311 | -1389 | -139 | -1189 | -689 | -189 | -639 | -939 | 261 | 111 | -339 | -1189 | -1289
Quench No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Q1 (160) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19
Q3 (243) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19

## Slide 5: Second Top Hat Repair
  No Updates from last week

## Slide 6: CRYOGENIC STATUS
CTI 4000 system status
  Running
Linde 1610 system status
  Running